| CARACTERISTICAS TECNICAS REFERENCIALES |  |  |
| --- | --- | --- |
| FAMILIA |  | EQUIPOS ANALIZADORES |
| DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD |  | ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN LA SANGRE |
| CANTIDAD |  | 01 |
| A. DESCRIPCION FUNCIONAL |  |  |
| B. CARACTERISTICA GENERAL | B01 DETERMINACIÓN DIRECTA DE TODOS LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: PH, PO2, PCO2, SO2%, SODIO, POTASIO, CLORO, CALCIO IÓNICO, HEMOGLOBINA, GLUCOSA, LACTATO. B02 PERMITIR EL INGRESO DE ID DEL PACIENTE COMO MINIMO. B03 MEDIDAS MEDIANTE CARTUCHOS (CASSETTES) O TARJETAS DESCARTABLES B04 SISTEMA DE BIOSEGURIDAD PARA LA ELIMINACION DE DESECHOS B05 CALIBRACION AUTOMATICA B06 SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD B07 MEDIDA DE LA MUESTRA A UNA TEMPERATURA CONTROLADA DE 37ºC B08 PANTALLA TACTIL B09 CON IMPRESORA PARA REGISTRO DE LOS RESULTADOS B10 ALMACENAMIENTO DE UN MINIMO DE 2000 O MAS RESULTADOS DE PACIENTES Y/O MEMORIA PARA ALMACENAR RESULTADOS DE PACIENTES DE 30 DÍAS O MÁS. B11 SANGRE ARTERIAL, VENOSA, EN JERINGA HEPARINIZADA, SANGRE CAPILAR, SANGRE VENOSA EN TUBO CON ANTICOAGULANTE EDTA. PARAMETROS B12 VOLUMEN DE MUESTRA MINIMA REQUERIDA: MENOR O IGUAL A 200 MICROLITROS. B13 TIEMPO DE MEDICION MAXIMO: 120 SEG. |  |
| C. METODOLOGÍA | C01 POTENCIOMETRÍA Y/O FOTOMETRÍA Y/O ISE Y/O CONDUCTOMETRÍA Y/O AMPEROMETRÍA Y/O MEDICIÓN ELECTROQUÍMICA Y/O MÉTODOS COMPLEMENTARIOS. |  |
| D. ACCESORIOS | D01 CARGADOR DE BATERIAS D02 CUATRO (20) ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESORA D03 FUENTE DE PODER DE EMERGENCIA (UPS): CON AUTONOMÍA MAYOR O IGUAL A 30 MINUTOS. |  |
| E. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | E01 FUNCIONAMIENTO A BATERIA RECARGABLE Y/O RED ELECTRICA 220 Ó 230 VAC /60HZ. CON CARGADOR INTERNO O EXTERNO E02 CABLE DE PODER Y ENCHUFE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM, DE SER EL CASO |  |