| CARACTERISTICAS TECNICAS EQUIPOS DE ASPIRACIÓN RODABLE |  |
| --- | --- |
| FAMILIA | ASPIRADORES |
| DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE |
| CANTIDAD | 8 |
| A. DESCRIPCION FUNCIONAL |  |
|  | B. CARACTERISTICA GENERAL |
| B01 | RODABLE PARA TRANSPORTE CON SISTEMA DE FRENOS |
| B02 | CON MANOMETRO INDICADOR DE PRESIÓN NEGATIVA |
|  | PRESION NEGATIVA |
| B03 | RANGO DE PRESIÓN: 0 A 600mmhg O MÁS. |
| B04 | PRESIÓN DE ASPIRACION REGULABLE. |
| B05 | BOMBA DE VACIO NIVEL DE RUIDO 60 dB O MENOR A 01 METRO DE DISTANCIA |
| B06 | CAPACIDAD DE SUCCIÓN NO MENOR A 45Lts/min |
|  | FRASCO RECOLECTOR |
| B07 | SISTEMA DE DOS FRASCOS CON CAPACIDAD TOTAL DE 5 L O MÁS. |
| B08 | DE POLICARBONATO O POLISULFONA CON ESCALA DE MEDIDA |
| B09 | ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE |
| B10 | TAPAS HERMETICAS CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE REBALSE O SOBREFLUJO |
| C. ACCESORIOS |  |
| C01 | UN (01) FRASCO DE REPUESTO DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS DEL FRASCO RECOLECTOR |
| CO2 | DIEZ (10) CANULAS DESCARTABLE DE SUCCIÓN ADULTOS. D03 |
| C03 | DIEZ (10) CANULAS DESCARTABLE DE SUCCION PEDIÁTRICAS D04 DIEZ |
| C04 | (10) FILTROS BACTERICIDA HIDROFOBICO. |
| D. REQUERIMIENTO DE ENERGIA |  |
| D01 | 220-230 V/ 60HZ, CABLE DE PODER CON TOMA TIERRA Y ENCHUFE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM |