| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BOMBA DE INFUSION DE UN CANAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL EQUIPO |  | BOMBA DE INFUSION DE UN CANAL |
| CANTIDAD |  | 01 |
| REQUERIMIENTOS TÈCNICOS MÌNIMOS |  |  |
| A | GENERALES |  |
| A 01 | DIMENSIONES: 214 X 68 X 124 MM |  |
| A 02 | PESO: APROXIMADAMENTE 1,4 KG TIPO DE BATERÍA: NIMH |  |
| A 03 | DURACIÓN APROXIMADA DE 4 HORAS A 100 ML/H ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 100 A 240 V 50/60 HZ |  |
| A 04 | PANTALLA: CRISTAL LÍQUIDO CON RETRO ILUMINACIÓN TECLADO: DIGITAL CON RETRO ILUMINACIÓN |  |
| A 05 | RANGO DE VOLUMEN A ADMINISTRAR: 0.10 99.99 ML EN INCREMENTOS DE 0.01 ML 100.0 999.0 ML EN INCREMENTOS DE 0.1 ML 1000 99,999 ML EN INCREMENTOS DE 1 ML |  |
| A06 | RANGO DE FLUJO: 0.1 99.99 ML/H EN INCREMENTOS DE 0.01 ML/H 100.0 999.9 ML/H EN INCREMENTOS DE 0.1 ML/H PRECISIÓN: ± 5% |  |
| A07 | BOLOS: PROGRAMABLES HASTA 999.9 ML/HR |  |
| A08 | MVA (KVO): CON SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE VENA ABIERTA |  |
| A09 | PAUSA: PROGRAMABLE |  |
| B | PRE-ALARMAS: |  |
|  | VOLUMEN PROGRAMADO CASI AL FINAL, BATERÍA CASI DESCARGADA, MVA (KVO) ACTIVO |  |
| C | ALARMAS |  |
| C01 | VOLUMEN PROGRAMADO INFUNDIDO, OCLUSIÓN POR PRESIÓN ALTA, BATERÍA AGOTADA, MVA (KVO) ACABADO, TIEMPO DE PAUSA ACABADO, BLOQUEO DE TECLADO, BURBUJA DE AIRE, OCLUSIÓN DE CONTRACORRIENTE, DOSIS INCORRECTA. |  |
| C02 | DOBLE ALARMA DE OCLUSIÓN PARA MAYOR SEGURIDAD |  |
| C03 | ALARMA DE OCLUSIÓN ENTRE LA BOMBA Y EL CONTENEDOR: PROGRAMABLE EN 9 NIVELES |  |
| C04 | ALARMA DE OCLUSIÓN ENTRE LA BOMBA Y EL PACIENTE: PROGRAMABLE EN 9 NIVELES |  |
| D | OTRAS CARACTERISTICAS |  |
| D01 | SISTEMA MODULAR QUE PERMITE EL APILAMIENTO DE HASTA 3 BOMBAS CON EL USO DE UN SOLO CABLE DE ALIMENTACIÓN A RED ELÉCTRICA, QUE PERMITA UN FÁCIL TRANSPORTE. |  |
| D02 | MODOS DE PROGRAMACIÓN (RAMPA, DESCENSO GRADUAL, INTERMITENTE, PROGRAMA). |  |
| D03 | CÁLCULO DE DOSIS. |  |
| D04 | SISTEMA ELECTRÓNICO DE APERTURA DE PUERTA (EVITA LA APERTURA ACCIDENTAL DEL EQUIPO MIENTRAS ESTÁ INFUNDIENDO) |  |
| D05 | SISTEMA ELECTRÓNICO QUE NO PERMITE EL APAGADO DEL EQUIPO SI ESTA LA LÍNEA INSTALADA. |  |
| D06 | LISTA DE MEDICAMENTOS HASTA 1200 NOMBRES EN 30 CATEGORÍAS. |  |
| D07 | POSIBILIDAD DE INTERCONEXIÓN CON CENTRAL DE MONITOREO. |  |
| D08 | POSIBILIDAD DE USO DE MÓDULO DE CONTROL DE GLUCOSA. |  |
| D09 | CON CUMPLIMIENTO DE NORMAS INTERNACIONALES PARA USO EN AMBULANCIAS Y HELICÓPTEROS EN 1789 Y EN 13718-1. |  |
| D10 | ESTACIÓN PARA EL APILAMIENTO DE 4 BOMBAS PARA EL AHORRO DE ESPACIO, CON POSIBILIDAD DE MONITOREO CENTRALIZADO. |  |
| D11 | POSIBILIDAD DE COLOCAR HASTA 24 BOMBAS APILADAS. |  |