| CARACTERISTICAS TECNICAS REFERENCIALES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FAMILIA |  |  |  | EQUIPOS ANALIZADORES |
| DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD |  |  |  | CABINA DE FLUJO LAMINAR |
| CANTIDAD |  |  |  | 01 |
| A. DESCRIPCION FUNCIONAL |  |  |  |  |
| B. CARACTERISTICA GENERAL |  |  |  |  |
| B01 | EQUIPO NUEVO, DE RECIENTE FABRICACIÓN, QUE EXHIBA UN BUEN ACABADO EN CUANTO AL MATERIAL Y DISEÑO. |  |  |  |
| B02 | NO DEBE PRESENTAR DEFORMACIONES, RALLADURAS, ABOLLADURAS, GOLPES NI INDICIOS DE USOS ANTERIORES. |  |  |  |
| B03 | CÁMARA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE CALIDAD AISI A304, CUBIERTA CON PINTURA EPÓXICA. |  |  |  |
| B04 | CÁMARA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE CALIDAD AISI A304, CUBIERTA CON PINTURA EPÓXICA |  |  |  |
| B05 | INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO (EXTERNO LATERAL). |  |  |  |
| B06 | VELOCIDAD NOMINAL (INFLOW): 105 PPM. VELOCIDAD NOMINAL (DOWNFLOW): 55 PPM. |  |  |  |
| B07 | DOS FILTROS HEPA CON EFICIENCIA 99.99%. |  |  |  |
| B08 | EQUIPO CONTROLADO POR MICROPROCESADORES. |  |  |  |
| B09 | SUPERFICIE DE TRABAJO EXTRAÍBLE SIN COSTURAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, LEVANTE CON LAS PERILLAS. |  |  |  |
| B10 | PANTALLA DIGITAL CON INDICADOR DE TIEMPO DE VIDA DEL FILTRO EN VISUALIZACIÓN DE BARRA GRÁFICA. |  |  |  |
| B11 | CONTROL TOUCH PAD PARA ACTIVACIÓN DE MENÚ VENTILADOR, LUZ, CRONOMETRO, ALARMA |  |  |  |
| B12 | SISTEMA DE ILUMINACIÓN LUZ BLANCA. |  |  |  |
| B13 | CONTROL DE PRESIÓN (DENTRO DE LA CABINA A NIVEL DEL USUARIO). |  |  |  |
| B14 | RECIRCULACIÓN DE AIRE (EXHAUSTED) 70%. |  |  |  |
| B15 | ELIMINACIÓN DE AIRE POR FILTRO HEPA DE 30% |  |  |  |
| B16 | ALARMA AUTOMÁTICA AUDIBLE Y VISUAL. |  |  |  |
| B17 | LÁMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA DE 254 NM INSTALADO. |  |  |  |
| B18 | DOS TOMAS ELÉCTRICAS AUXILIARES DENTRO DE LA CABINA. |  |  |  |
| B19 | NIVEL DE RUIDO MÁXIMO 65 DB |  |  |  |
| B20 | MANÓMETRO PARA MEDIDAS DE PRESIÓN DIFERENCIAL DE FILTRO ABSOLUTO |  |  |  |
| B21 | CIERRE TOTALMENTE, DE LA “HOJA DE VIDRIO TEMPLADO CLARO DE 1/4" DE SEGURIDAD |  |  |  |
| C. MEDIDAS EXTERNAS : |  |  |  |  |
| C01 |  | ANCHO /FONDO/ ALTO 800 X 600 X 1125 |  |  |
| D. MEDIDAS INTERNAS |  |  |  |  |
| D01 |  | ANCHO /FONDO / ALTO 775 X 570 X 740 |  |  |
| E. PARÁMETROS FUNCIONALES: CUMPLIR CON LA NORMA ANSI/NSF STANDARD 49. |  |  |  |  |
| E01 |  | 01 LÁMPARA FLUORESCENTE DE LUZ ULTRAVIOLETA DE AL MENOS 254 NM. |  |  |
| E02 |  | 01 LÁMPARA FLUORESCENTE DE LUZ BLANCA. |  |  |
| F. REQUERIMIENTO DE ENERGIA |  |  |  |  |
| F01 |  | VOLTAJE: 200-250 V, FRECUENCIA: 50/60 HZ. |  |  |
| G. INSTALACIÓN Y VERIFICACIÓN OPERACIONAL |  |  |  |  |
| G01 |  | INSTALACIÓN EXTERNA: EL EQUIPO DEBE ACOMPAÑAR MATERIALES NECESARIOS PARA EFECTUAR UNA CONEXIÓN CON EL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DEL EDIFICIO Y LA CONEXIÓN DEBE SER CON: CANOPY, CONEXIONES, DÁMPER PARA AJUSTE DE AIRE, DUCTO FLEXIBLE DE CONEXIÓN Y OTROS. |  |  |
| G02 |  | EL PROVEEDOR INSTALARÁ EL EQUIPO PARA SU VERIFICACIÓN OPERACIONAL EN EL ÁREA DE SU USO. |  |  |
| G03 |  | INCLUYE REALIZAR LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS. |  |  |
| H. GARANTÁ Y SOPORTE TÉCNICO |  |  |  |  |
| H01 |  | EL PROVEEDOR DEBE OTORGAR UNA GARANTÍA COMO MÍNIMO 03 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN DEL EQUIPO EN EL ÁREA DE USO. |  |  |
| - GARANTÍA , CAPACITACIÓN Y POST VENTA |  |  |  |  |
| I01 |  | EL PROVEEDOR DEL BIEN DEBE BRINDAR ASESORÍA POST-VENTA DURANTE EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DEL EQUIPO, SIN COSTO ADICIONAL. |  |  |
| I02 |  | CAPACITACIÓN EN EL USO CORRECTO DEL EQUIPO DIRIGIDO A LOS USUARIOS DEL EQUIPO, CON UNA DURACIÓN MÍNIMA DE 6 HORAS. |  |  |
| I03 |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DURANTE EL TIEMPO DE GARANTÍA, SIN COSTO , QUE CONSTA DE LA EJECUCIÓN DE AL MENOS DOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS POR AÑO, EJECUTADOS EN EL LUGAR DE INSTALACIÓN DEL EQUIPO. |  |  |
| J. DOCUMENTOS A ENTREGAR POR EL PROVEEDOR |  |  |  |  |
| J01 |  | CERTIFICADO DE GARANTÍA DEL FABRICANTE Y PROVEEDOR |  |  |
| JO2 |  | MANUAL DE SERVICIO TÉCNICO Y MANUAL DE OPERACIÓN DEL EQUIPO EN IDIOMA INGLÉS Y EN ESPAÑOL. |  |  |
| J03 |  | COMPROMISO DE PROVEEDOR EN CASO DE FALLAR EL EQUIPO DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA, A ENTREGAR UN EQUIPO DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS DURANTE EL TIEMPO QUE TARDE EL PERIODO DE REPARACIÓN O REEMPLAZO EN CASO DE FALLA PERIÓDICA. |  |  |
| J04 |  | CERTIFICADO DE PRUEBAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE OPERATIVIDAD DE LA CABINA DE ACUERDO A LA NSF-49 Y EN EL MOMENTO QUE SE INSTALA EL EQUIPO. |  |  |