| ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CAMAS HOSPITALARIAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| DENOMINACION DEL EQUIPO: |  | ### CAMA ELECTRICA PARA HOSPITALES |
| CANTIDAD |  | 10 |
| A GENERALES |  |  |
| A011 | DOS BARANDAS LATERALES SECCIONADAS RETRACTILES Y BLOQUEABLES EN AMBOS LADOS DE LA CAMA (BARANDAS SUPERIORES E INFERIORES), LAS CUALES CUBREN COMPLETAMENTE LA PARTE LATERAL DE LA MISMA Y QUE PUEDAN MANIPULARSE CON UNA SOLA MANO. |  |
| A02 | ALTURA REGULABLE ELÉCTRICAMENTE DESDE 37CM O MENOS A 75CM O MAS |  |
| A03 | CON ORIFICIOS EN LAS ESQUINAS PARA COLOCAR PORTA SUEROS U OTROS ACCESORIOS. |  |
| A04 | AMORTIGUADORES TIPO RODILLO O SIMILAR EN LAS 4 ESQUINAS DE LA CAMA. |  |
| A05 | CAPACIDAD PARA SOPORTAR UNA CARGA DE TRABAJO SEGURO DE 250 KG O MÁS (INCLUYE PESO DEL PACIENTE + COLCHÓN + ACCESORIOS) |  |
| A06 | DE ANCHO 99 CM O MAS |  |
| A07 | CONTROLES INTERNOS PARA EL USO DEL PACIENTE EN LAS BARANDAS LATERALES SUPERIORES |  |
| A08 | CONTROLES EXTERNOS PARA EL USO DEL PERSONAL EN LAS BARANDAS LATERALES SUPERIORES. |  |
| A09 | FRENO CENTRALIZADO TIPO PEDAL PARA BLOQUEAR LA CAMA EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESQUINAS DE LA MISMA POR LO MENOS UNA DE ELLAS DEBE SER ANTIESTÁTICA PARA LA CONEXIÓN A TIERRA. |  |
| A10 | PROTECCIÓN IPX4 O SUPERIOR CONTRA LÍQUIDOS. |  |
| A11 | CABECERA Y PIERNERA REMOVIBLES O EXTRAÍBLES SIN NINGUNA HERRAMIENTA ADICIONAL. |  |
| A12 | RCP MANUAL EN AMBOS LADOS DE LA CAMA Y TAMBIÉN RCP ELECTRÓNICO EN LAS BARANDAS LATERALES EXTERIORES DE LA MISMA. |  |
| A13 | LONGITUD TOTAL MAYOR A 220CM |  |
| A14 | INDICADOR LED DE CAMA EN SU POSICIÓN MÁS BAJA. |  |
| A15 | SECCIONES DEL LECHO DE LA CAMA EXTRAÍBLES SIN HERRAMIENTAS PARA SU LIMPIEZA. |  |
| B COMPONENTES PLATAFORMA D PACIENTE |  |  |
| B01 | CAMA ELÉCTRICA CON TRES MOTORES INDEPENDIENTES TIPO DE PARA UN FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO. |  |
| B02 | SISTEMA QUE PERMITA QUE EL PACIENTE SE MANTENGA EN SU POSICIÓN (DOBLE REGRESIÓN O SIMILAR) DE TAL FORMA QUE EL PACIENTE NO SE DESLICE INVOLUNTARIAMENTE A LA PECERA DE LA CAMA CUANDO SE MANIPULE LAS FUNCIONES DE FOWLER Y GATCH. |  |
| B03 | ANGULACIÓN DE FLEXIÓN DE RODILLAS (GATCH) DE 0° A 30° O MAYOR, AJUSTABLE ELÉCTRICAMENTE. |  |
| RUEDAS |  |  |
| B04 | CON DIÁMETRO DE 15 CM O MAYOR |  |
| B05 | LAS CUATRO RUEDAS CUENTAN CON UN PEDAL DE TRIPLE FUNCIÓN: FUNCIÓN FRENO (BLOQUEO), FUNCIÓN NEUTRAL (RUEDAS LIBRES) Y FUNCIÓN RUEDAS DE DIRECCIÓN, |  |
| C ACCESORIOS. |  |  |
| C01 | UNA () COLCHONETA DE MISMA MARCA DE LA CAMA, DE ALTA RESISTENCIA Y ESPUMA DE MONO DENSIDAD; SE ADAPTA A LAS POSICIONES DE LA CAMA Y SE PUEDE GIRAR PARA UN USO PROLONGADO. |  |
| C02 | UN (01) PORTA SUERO TELESCÓPICO (DESMONTABLE) DE CUATRO GANCHOS O MÁS, DE ACERO INOXIDABLE. |  |
| D REQUERIMIENTO D ENERGÍA |  |  |
| D01 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 100-240VAC – 50/60 HZ |  |