| ESPECIFICACIONES TECNICAS INCUBADORA NEONATAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| DENOMINACION DEL EQUIPO |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS INCUBADORA HIBRIDA UCI BABYLEO TN500 |
| CANTIDAD | 01 |  |
| REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS |  |  |
| A | GENERALES |  |
| AO1 | CONTROL DE TEMPERATURA POR MICROPROCESADOR |  |
| AO2 | RODABLE DE FACIL DESPLAZAMIENTO CON SISTEMA DE FRENADO |  |
| A03 | NIVEL DE RUIDO MENOR O IGUAL A 40 DbA DENTRO DEL HABITACULO |  |
| AO4 | CON 4 VENTANAS PARA ACCESO AL PACIENTE COMO MINIMO Y 2 PUERTAS ABATIBLES |  |
| A05 | CONTROL DE ALTURA AJUSTABLE ELECTRICAMENTE |  |
| AO6 | CAJONERA AMPLIA |  |
| A07 | ACCESOS PARA TUBOS (DE INFUSION INTRAVENOSA, CIRCUITO DE PACIENTE, ETC) |  |
| A08 | CON GAVETA PARA CHASIS RADIOGRAFICO EXTERNA AL HABITACULO |  |
| A11 | TENDENCIAS HASTA 7 DIAS CON VISUALIZACION DE TEMPERATURA AIRE – PIEL, HUMEDAD, OXIGENO Y PESO |  |
| A12 | PANTALLA TOUCHSCREEN A COLOR DE 10 PULGADAS A MAS |  |
| A13 | MONITORIZACIÓN DEL NIVEL DE RUIDO AL INTERIOR DE LA INCUBADORA, CON VISUALIZACIÓN EN LA PANTALLA DEL EQUIPO |  |
| A14 | MONITORIZACIÓN DEL NIVEL DE LUZ INTERIOR DE LA INCUBADORA, CON VISUALIZACIÓN EN LA PANTALLA DEL EQUIPO |  |
| B | COMPONENTES |  |
|  | SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA |  |
| B01 | DE AIRE: AJUSTABLE DE 20°C O MENOS A 37°C O MAS |  |
| B02 | DE PIEL AJUSTABLE DE 35°C O MENOS A 37°C O MAS |  |
| B03 | MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA CUTANEA CENTRAL Y PERIFERICA |  |
| B04 | VISUALIZACIÓN EN PANTALLA DE LA DIFERENCIA ENTRE LA TEMPERATURA CUTANEA CENTRAL Y PERIFERICA |  |
|  | SISTEMA DE CONTROL DE HUMEDAD |  |
| B04 | HUMEDAD SERVOCONTROLADA AJUSTABLE DE 30% O MENOS A 99% O MAS |  |
| B05 | OPCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE HUMEDAD AUTOMATICA |  |
|  | SISTEMA DE CONTROL DE OXIGENO |  |
| B06 | OXIGENO SERVOCONTROLADO AJUSTABLE DE 30% O MENOS A 65% O MAS |  |
| B07 | SISTEMA DE LIMPIEZA AUTOMATICA DEL HUMIDIFICADOR |  |
|  | SISTEMA DE PESAJE |  |
| B09 | BALANZA ELECTRONICA INCORPORADA CON RESOLUCION DE: 1 GRAMOS O MAS |  |
| B10 | CAPACIDAD DE MEDICION HASTA 10 KG O MAS |  |
|  | CALEFACTOR RADIANTE |  |
| B11 | POTENCIA DEL CALEFACTOR EN INCREMENTOS 10% EN UNA ESCALA DE 0-100% |  |
| B12 | PRE CALENTAMIENTO AUTOMATICO CUANDO SE ENCIENDE EN MODO CUNA RADIANTE |  |
| B13 | CONVERSIÓN DE INCUBADORA CERRADA A CUNA RADIANTE Y VICEVERSA |  |
| B14 | APERTURA MECANICA DE LA CUPULA DE LA INCUBADORA |  |
|  | SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS |  |
| B15 | INCLINACIÓN DEL COLCHON +/-13° |  |
| B16 | MECANISMO DE INCLINACION CONTINUA DEL COLCHON ELECTRICAMENTE |  |
| B17 | MECANISMO DE ALTURA DEL COLCHON ELECTRICAMENTE |  |
|  | ALARMAS |  |
| B18 | DE ALTA Y BAJA TEMPERATURA DE PIEL |  |
| B19 | DE ALTA Y BAJA TEMPERATURA DE AIRE |  |
| B20 | DE ALTA Y BAJA CONCENTRACION DE OXIGENO |  |
| B21 | DE FALLA DE ALIMENTACION ELECTRICA |  |
| B22 | DE AVERIA DE SENSOR(ES) |  |
| B23 | DE HUMEDAD BAJA |  |
| B24 | DE FALLA DEL SISTEMA DE VENTILACION O CIRCULACION DE AIRE |  |
| B25 | ALARMA DE COMPROBACIÓN DE PACIENTE EN MODO CUNA |  |
|  | ACCESORIOS |  |
| B26 | DOS (02) COLCHONETA CON SISTEMA DE ALIVIO DE PRESION |  |
| B27 | CUATRO (04) JUEGOS DE SENSORES DE TEMPERATURA DE PIEL DESCARTABLES (CENTRAL Y PERIFERICA) |  |
| B28 | UN (01) SOPORTE PARA MONITOR |  |
| B29 | UN (01) SOPORTE PARA INFUSION INTRAVENOSA |  |
| B30 | DOS (02) JUEGOS DE FILTROS DE AIRE |  |
| B31 | UNA (01) AYUDA POSTURAL (04 ALMOHADAS, 01 NIDO) |  |
| B32 | UN (01) COBERTOR PARA EVITAR LA PERDIDA DE CALOR POR RADIACION |  |
| B33 | BILIRRUBINOMETRO NO INVASIVO |  |