| ESPECIFICACIONES TECNICAS DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS |  |
| --- | --- |
| FAMILIA | DESFIBRILADORES |
| DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS |
| CANTIDAD | 01 |
| DESCRIPCION FUNCIONAL | TRATAMIENTO DE FIBRILACIÓN VENTRICULAR TAQUICARDIA VENTRICULAR Y BRADICARDIA, MEDIANTE DESCARGAS ELÉCTRICAS BREVES EN LA ZONA DEL CORAZÓN A FIN DE REINICIAR LA ACTIVIDAD ELÉCTRICA NORMAL, CON MONITOREO DE LA SEÑAL ELÉCTRICA CARDIACA DEL CORAZÓN. |
| A. CARACTERISTICAS GENERALES | A01 PORTÁTIL, PESO LIVIANO, NO MAYOR AB Kg. INCLUIDA LA BATERÍA. A02 INDICADOR DE ESTADO DE LA BATERÍA. |
| B. COMPONENTES | DESFIBRILACIÓN – CARDIOVERSIÓN B01 TIEMPO DE CARGA MENOR o IGUAL a 5 SEG A 200 JOUL o MÁXIMA ENERGÍA (CON BATERÍA NUEVA O CARGADA). B02 ONDA BIFÁSICA CON CAPACIDAD HASTA 200 JOUL o MÁS (CON Oso MÁS VALORES DE SELECCIÓN), CON ALMACENAMIENTO EN LA MEMORIA INTERNA o EXTERNA (TARJETA DE MEMORIA), B03 CONTROL DE INICIO DE CARGA DESDE PALETA EXTERNA Y PANEL DEL EQUIPO; CONTROL DE DESCARGA DESDE PALETAS EXTERNAS. B04 CON UN PAR DE PALETAS EXTERNAS PARA ADULTO Y PEDIATRICO, DESLIZABLES ó MONTABLES ENTRE ELLAS CON INDICADOR DE CONTACTO. B05 SINCRONISMO PARA CARDIOVERSION. PANTALLA B06 TAMAÑO 7" DIAGONAL ó MAS. B07 GRAFICA DE ONDA ECG Y DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN PANTALLA. B08 VISUALIZACION DEL VALOR NUMERICO DE LA ENERGIA SELECCIONADA ó LIBERADA. ELECTROCARDIOGRAMA (ECG) B09 ADQUISICION DE ECG A TRAVES DE CABLE DE PACIENTE, 03 DERIVACIONES ó MAS: I, II, III, aVR, aVL, aVF, COMO MINIMO, CON 04 ONDAS VISUALIZADAS DE MANERA SIMULTANEA EN PANTALLA COMO MINIMO. B10 ADQUISICION DE ECG A TRAVES DE PALETAS DE DESFIBRILACION. B11 ALARMA PARA LA FRECUENCIA CARDIACA. MARCAPASOS NO INVASIVO Y DESFIBRILACIÓN A MANOS LIBRES B12 MARCAPASOS NO INVASIVO CON SELECCIÓN DE FRECUENCIA Y CORRIENTE DE ESTIMULACION, INTEGRADO AL EQUIPO DESFIBRILADOR. B13 DESFIBRILACION CON ELECTRODOS DE ADHERENCIA DESCARTABLES (MANOS LIBRES). REGISTRADOR B14 TIPO DE REGISTRO POR ARREGLO TERMICO. B15 CAPACIDAD PARA PAPEL DE 50 mm. DE ANCHO A MÁS |
| C. ACCESORIOS | CO1 COCHE RODABLE PARA COLOCAR EL EQUIPO, DE FABRICANTE CO2 02 CABLES TRONCALES ECG (DE 03 RAMALES), CON 02 JUEGOS COMPLETOS DE CABLES-RAMALES POR CADA CABLE TRONCAL, PARA ADQUIRIR SOLO TRES DERIVADAS DE ECG O CUATRO (04) CABLES DE ECG DE UNA SOLA PIEZA DE 03 RAMALES. CO3 02 CABLES TRONCALES DE ECG (DE 05 RAMALES), CON 02 JUEGOS COMPLETOS DE CABLES-RAMALES POR CADA CABLE TRONCAL, PARA ADQUIRIR SEIS ó MAS DERIVADAS DE ECG O CUATRO (04) CABLES DE ECG DE UNA SOLA PIEZA DE 05 RAMALES, C04 SOPARES DE ELECTRODOS DESCARTABLES TAMAÑO ADULTO PARA MARCAPASOS EXTERNO Y DESFIBRILACION A MANOS LIBRES, CON UN CABLE-CONECTOR AL EQUIPO COMO MINIMO. CO5 10 PARES DE ELECTRODOS DESCARTABLES TAMAÑO PEDLATRICO PARA MARCAPASOS EXTERNO Y DESFIBRILACION A MANOS LIBRES, CON UN CABLE-CONECTOR AL EQUIPO COMO MINN°, C06 100 ELECTRODOS DE ECG DESCARTABLES TIPO BROCHE PARA PIEL. C07 05 FRASCOS DE GEL ELECTROCONDUCTOR CO8 10 ROLLOS DE PAPEL TERMOSENSIBLE. C09 05 FRASCOS DE GEL ELECTROCONDUCTOR. 10 ROLLOS DE PAPEL TERMOSENSIBLE. CABLE DE ALIMENTACION CON TOMA A TIERRA. |
| D. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | D01. 220 V / 60 Hz (CON TOLERANCIAS SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD), CON CABLE DE USO HOSPITALARIO. D02 BATERIA(S) RECARGABLE(S) INCORPORADA(S), CON CARGADOR INCORPORADO AL EQUIPO DE 04 HORAS DE DURACIÓN COMO MÍNIMO EN MODO MONITORIZACIÓN. (0.50 DESCARGAS O MAS A MAXIMA POTENCIA DEL EQUIPO) |