| ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ESTACIÓN DE MONITORIZACION DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARÁMETROS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DENOMINACION DEL EQUIPO: ESTACIÓN DE MONITORIZACION DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS |  |  |  |
| CANTIDAD |  | : | 5 |
| DEFINICION FUNCIONAL: SOLUCION DE SISTEMA DE VIGILANCIA Y MONITORIZACION DEL SEGUIMIENTO CONTINUO DE LAS FUNCIONES VITALES DEL PACIENTE EN LA ESTACION DE CABECERA Y DURANTE EL TRANSPORTE: SEÑAL ELECTRICA CARDIACA, FRECUENCIA RESPIRATORIA, SATURACION DE OXIGENO, PRESION ARTERIAL NO INVASIVA, TEMPERATURA CORPORAL, CAPNOGRAFIA A TRAVES DE LAS VIAS AEREAS, PRESION SANGUINEA INVASIVA Y GASTO CARDIACO (POR TERMODILUCION). |  |  |  |
| PACIENTES |  |  | : ADULTO- PEDIATRICOS |
| REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS |  |  |  |
| A | GENERALES |  |  |
| A01 | COMPUESTA POR: SOLUCION DE ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN DE LAS FUNCIONES VITALES DEL PACIENTE, COMBINADA E INTEGRADA POR MONITOR DE TRANSPORTE ACOPLADO QUE ADQUIERA SEÑALES FISIOLOGICAS DEL PACIENTE Y TRASMITA LA VISUALIZACIÓN A UNA PANTALLA DE GRADO MEDICO CONFIGURABLE, QUE PERMTA RECOPILAR AUTOMATICAMENTE TODOS LOS DATOS ADQUIRIDOS POR EL MONITOR DE TRANSPORTE DEL PACIENTE E INTEGRE LOS DATOS DEL PACIENTE. |  |  |
| A02 | CON POSIBILIDAD DE CONECTIVIDAD ALAMBRICA E INALAMBRICA A UNA CENTRAL DE MONITOREO; CON POSIBILIDAD FUTURA DE ACCESO A LA RED HOSPITALARIA, QUE A FUTURO PERMITA LA VISUALIZACIÓN Y CONTROL CENTRALIZADOS DE LOS SISTEMAS DE MONITORIZACION Y OTRAS APLICACIONES CLINICAS |  |  |
| A03 | DE PARAMETROS PRECONFIGURADOS ó MODULARES: ELECTROCARDIOGRAMA, FRECUENCIA RESPIRATORIA, SATURACION DE OXIGENO, PRESION ARTERIAL NO INVASIVA, TEMPERATURA, CAPNOGRAFIA, PRESION INVASIVA, GASTO CARDIACO (POR TERMODILUCION) é INDICE BIESPECTRAL |  |  |
| A04 | CAPACIDAD RECIBIR DATOS DE OTROS EQUIPOS BIOMEDICOS: VENTILADORES MECANICOS, VENTILADOR DE TRANSPORTE, MAQUINAS DE ANESTESIA, COMO MINIMO. |  |  |
| A05 | CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE MÁS PARAMETROS: DE COOXIMETRIA/Hb NO INVASIVA; Y VENTILATORIOS VMe, VM,Vmi COMO MINIMO |  |  |
|  | SISTEMA DE MONITORIZACION DE FUNCIONES VITALES |  |  |
|  | COMPONENTES; |  |  |
| B | PANTALLA (ESTACIONARIA) |  |  |
| B01 | TAMAÑO 17 " PULGADAS Ó MAS AMPLIO |  |  |
| B02 | DE FACIL MANEJO, TACTIL Y CON MANDO ROTATORIO |  |  |
| B03 | DE GRADO MEDICO: CON PROTECCION A INFECCIONES CRUZADAS |  |  |
| B04 | CAPACIDAD DE INTEGRAR DATOS DEL PACIENTE EN TIEMPO REAL |  |  |
| B05 | CAPACIDAD DE ACCESO A RED DEL HOSPITAL, GESTION DE DATOS CLINICOS Y APLICACIONES CLINICAS WEB. |  |  |
| B06 | CON BARRA DE ALARMAS DE 360 GRADOS QUE AVISA A LOS USUARIOS DE LAS CONDICIONES DE ALARMA |  |  |
| B07 | QUE SEA COMPATIBLE CON TECLADO Y MOUSE |  |  |
| B08 | CAPACIDAD AUTOMATICA DE ATENUAR LA LUMINOSIDAD DURANTE LA NOCHE |  |  |
| B09 | QUE TENGA 3 PUERTOS RS232 |  |  |
| B10 | CON 6 PUERTOS USB COMO MINIMO |  |  |
| B11 | CON SALIDA DVI |  |  |
| B12 | CON 2 CONEXIÓN RJ45 COMO MINIMO. |  |  |
| B13 |  | CAPACIDAD DE VISUALIZACION SIMULTANEA DE TODOS LOS PARAMETROS SOLICITADOS: ELECTROCARDIOGRAMA, FRECUENCIA RESPIRATORIA, SATURACION DE OXIGENO, PRESION ARTERIAL NO INVASIVA, TEMPERATURA, CAPNOGRAFIA, PRESION INVASIVA Y GASTO CARDIACO (POR TERMODILUCION) |  |  |
| B14 |  | CON FUNCIONALIDAD DE PANTALLA DIVIDIDA |  |  |
| B15 |  | DE VISTAS CONFIGURABLES, CON POSIBILIDAD DE ACCEDER A PESTAÑAS MULTIPLES; QUE PERMITA PERSONALIZAR LA VISTA DESEADA SEGÚN ESCENARIO CLINICO |  |  |
| B16 |  | CON TENDENCIAS DE 96 HORAS |  |  |
| B17 |  | VISUALIZACION DE MINIMO 05 CURVAS, CON POSIBILIDAD DE AMPLIAR HASTA 16 CURVAS. |  |  |
| B18 |  | CAPACIDADI DE MOSTRAR FUENTES GRANDES |  |  |
| B19 |  | QUE OBTENGA AUTOMATICAMENTE LA INFORMACION DE TENDENCIAS Y EVENTOS OBTENIDOS DURANTE EL TRANSPORTE DEL PACIENTE A SU LLEGADA, AL ACOPLARSE EL MONITOR DE TRANSPORTE |  |  |
| B20 |  | CAPAZ DE DESPLEGAR TENDENCIAS EN TABLA Y GRAFICOS DE TENDENCIAS |  |  |
| C |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES (TRANSPORTABLE) |  |  |
|  |  | GENERAL |  |  |
| C01 |  | DE PARAMETROS PRECONFIGURADOS Ó MODULARES |  |  |
| C02 |  | CON CAPACIDAD DE ENVIAR DATOS A UNA CENTRAL DE MONITOREO DE LA MISMA MARCA POR RED ALAMBRICA E INALAMBRICA |  |  |
| C03 |  | CON OPCION DE MODO INALAMBRICO |  |  |
| C04 |  | TENDENCIAS DE 72 HORAS |  |  |
| C05 |  | ALMACENAMIENTO Y REVISION DE HASTA 150 EVENTOS DE ALARMAS |  |  |
| C06 |  | CAPACIDAD DE CONFIGURAR PANTALLA EN MODO PRIVACIDAD |  |  |
| C07 |  | QUE TENGA MODO DE AHORRO DE ENERGIA |  |  |
| C08 |  | QUE SE PUEDA CAPTURAR HASTA 150 EVENTOS COMO MINIMO. |  |  |
|  |  | PANTALLA |  |  |
| C09 |  | A COLOR, LCD, TACTIL |  |  |
| C10 |  | TAMAÑO :6.2" DIAGONAL O MAS |  |  |
| C11 |  | RESOLUCION: 640X240 PIXELS ó MAS. |  |  |
| C12 |  | GRAFICA DE 03 ONDAS SIMULTANEAS O MAS. |  |  |
| C13 |  | CONFIGURACION DE 5 TIPOS DE PANTALLA COMO MINIMO. |  |  |
| C14 |  | CON PROTECCION CONTRA ENTRADA DE LIQUIDOS |  |  |
| C15 |  | CAPACIDAD DE GIRO AUTOMATICO DE LA PANTALLA A 180 ° DURANTE EL TRANSPORTE; SE PUEDE ACTIVAR O DESACTIVAR. |  |  |
| C16 |  | CON PROTECCION ANTE CAIDAS (ALTURA DE 1 m) COMO MINIMO. |  |  |
|  |  | ELECTROCARDIOGRAMA (ECG) |  |  |
| C17 |  | GRAFICA DE ONDA Y DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN PANTALLA. |  |  |
| C18 |  | RANGO: 15 A 300 bpm ó MAS AMPLIO. |  |  |
| C19 |  | SELECCIÓN ENTRE 07 DERIVADAS ó MAS: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V. |  |  |
| C20 |  | DETECCION O RECHAZO DEL PULSO DE MARCAPASOS. |  |  |
| C21 |  | CON DETECCION DE DOCE (12) TIPOS DE ARRITMIAS ó MAS. |  |  |
| C22 |  | CON ANALISIS DE DESNIVEL ST: 03 DERIVADA COMO MINIMO. |  |  |
| C23 |  | SELECCIÓN DE ALARMA PARA LIMITE SUPERIOR E INFERIOR DE LA FRECUENCIA CARDIACA. |  |  |
|  |  | FRECUENCIA RESPITATORIA |  |  |
| C24 |  | GRAFICA DE ONDA Y DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN PANTALLA. |  |  |
| C25 |  | FRECUENCIA RESPIRATORIA A TRAVES DE CABLE ECG (METODO DE IMPEDANCIA) |  |  |
| C26 |  | RANGO: 0 a 149 Resp/min ó MAS AMPLIO. |  |  |
| C27 |  | SELECCIÓN DE ALARMA PARA LIMITE SUPERIOR E INFERIOR. |  |  |
| C28 |  | ALARMA DE APNEA. |  |  |
|  |  | SATURACION DE OXIGENO (SPO2) |  |  |
| C29 |  | GRAFICA DE ONDA PLESTISMOGRAFICA Y DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN PANTALLA. |  |  |
| C30 |  | RANGO DE LA SATURACION DE OXIGENO: 1 a 100% ó MAS AMPLIO. |  |  |
| C31 |  | RANGO DEL PULSO CARDIACO MEDIANTE PULSIOXIMETRIA: 30 a 229 bpm ó MAS AMPLIO. |  |  |
| C32 |  | RANGO DE INDICE DE PERFUSION; DE 0.00 A 20% O MAS AMPLIO |  |  |
| C33 |  | SELECCIÓN DE ALARMA PARA LIMITE SUPERIOR E INFERIOR . |  |  |
|  |  | PRESION SANGUINEA NO INVASIVA (NIBP) |  |  |
| C34 |  | DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN PANTALLA: SISTOLICA, DIASTOLICA Y MEDIA. |  |  |
| C35 |  | MEDICION DESDE ALDULTOS HASTA NIÑOS. |  |  |
| C36 |  | MODO MANUAL. |  |  |
| C37 |  | MODO AUTOMATICO ó PERIODICO. |  |  |
| C38 |  | RANGO DE MEDICION PRESION SISTOLICA DE 30 A 250 mmHg; PRESION MEDIA: DE 20 A 230 mmHg; PRESION DIASTOLICA DE 10 A 130 mmHg. |  |  |
| C39 |  | INTERVALOS DE MEDICION: 1,2, 2.5,3,5,10,15,20,25,30,45,60,120 y 240 min. |  |  |
|  |  | TEMPERATURA |  |  |
| C40 |  | DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN PANTALLA |  |  |
| C41 |  | RANGO : DE 0 A 50° ó MAS AMPLIO |  |  |
| C42 |  | RESOLUCION: 0.1 °C |  |  |
|  |  | PRESION INVASIVA (IBP) |  |  |
| C43 |  | GRAFICA DE ONDA Y DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN PANTALLA. |  |  |
| C44 |  | RANGO DE LA PRESION INVASIVA: -50 a 400 mmHg ó MAS AMPLIO. |  |  |
| C45 |  | DOS CANALES CON OPCION FUTURA DE AMPLIAR MEDICION DE HASTA CUATRO CANALES DE PRESION INVASIVA: PRESION ARTERIAL, PRESION INTRACRANEAL, PVC COMO MINIMO. |  |  |
| C46 |  | CALIBRACION (BALANCE, AJUSTE) A CERO DE LA PRESION INVASIVA. |  |  |
| C47 |  | SELECCIÓN DE ALARMA PARA LIMITE SUPERIOR E INFERIOR |  |  |
| C48 |  | EXACTITUD ± 1mmHg |  |  |
|  |  | CAPNOGRAFIA (etCO2) |  |  |
| C49 |  | METODO MAINSTREAM O FLUJO PRINCIPAL |  |  |
| C50 |  | GRAFICA DE ONDA Y DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN PANTALLA. |  |  |
| C51 |  | RANGO : 0 a 99 mmHg ó MAS AMPLIO. |  |  |
| C52 |  | RANGO DE FRECUENCIA RESPIRATORIA: 0 A 150 resp/min |  |  |
| C53 |  | EXACTITUD: ±2mmHg |  |  |
| C54 |  | RESOLUCION: 0,1 mmHg |  |  |
| C55 |  | SELECCIÓN DE ALARMA PARA LIMITE SUPERIOR E INFERIOR DEL C02 ESPIRADO (ETC02). |  |  |
|  |  | GASTO CARDIACO (GC) |  |  |
| C56 |  | MÉTODO TERMODILUCIÓN PULMONAR |  |  |
| C57 |  | DESPLIEGUE DE VALORES PARÁMETROS:GASTO CARDIACO, TEMPERATURA SANGUINEA Y TEMPERATURA DE LIQUIDO INYECTADO |  |  |
| C58 |  | PRECISIÓN: <3% |  |  |
| C59 |  | RANGO MEDICIÓN GASTO CARDIACO: 0.5 A 20 L/MIN |  |  |
| C60 |  | LÍMITES DE ALARMAS CONFIGURABLES |  |  |
| D |  | ACCESORIOS |  |  |
| D01 |  | RIEL O MONTAJE QUE INCLUYA PANTALLA Y MONITOR |  |  |
| D02 |  | MONITOR: CON SISTEMA DE ACOPLAMIENTO CON CAPACIDAD DE BLOQUEO Y DESBLOQUEO MECANICO |  |  |
| D03 |  | CABLE TRONCAL PARA ECG DE 03 Y 05 DERIVADAS, CON DOS (02) JUEGOS DE CABLES ECG DE UN SOLO HILO PARA MONITOREAR ECG DE 03 Y DE 05 DERIVADAS COMO MÍNIMO. |  |  |
| D04 |  | PULSIOXMETRIA: 02 SENSORES REUSABLES DE ADULTO PARA DEDO, CON UN CABLE- CONECTOR AL EQUIPO COMO MINIMO |  |  |
| D05 |  | PRESION NO INVASIVA: 02 BRAZALETES REUSABLES PARA ADULTOS CON UN TUBO-CONECTOR AL EQUIPO COMO MINIMO CON UN TUBO-CONECTOR AL EQUIPO SI LO REQUIERE, COMO MINIMO. |  |  |
| D06 |  | TEMPERATURA: 01 SENSOR DE T° PIEL REUSABLE PARA ADULTO |  |  |
| D07 |  | PRESION INVASIVA: UN CABLE CONECTOR AL EQUIPO, CON DOS CABLES TRANSDUCTORES REUSABLES DE PRESION INVASIVA CON VEINTE (20) KIT DESCARTABLES. |  |  |
| D08 |  | CAPNOGRAFIA: UN SENSOR REUSABLE DE ETCO2 CON UN ADAPTADOR REUSABLE DE VIAS AEREAS PARAADULTOS |  |  |
| D09 |  | GASTO CARDIACO: 02 JUEGOS DE ACCESORIOS COMPLETOS PARA GASTO CARDIACO ( POR TERMODILUCION (CABLE, SENSORES, CATETERES, SONDAS). |  |  |
| D10 |  | 50 ELECTRODOS DESCARTABLES DE ECG TIPO BROCHE PARA PIEL . |  |  |
| D11 |  | CABLE DE ALIMENTACION CON TOMA A TIERRA. |  |  |
| E |  | REQUERIMIENTOS DE ESTANDARES Y ENERGIA |  |  |
| E01 |  | 220 VAC / 60Hz. CON CERTIFICACION BPA A NOMBRE DEL POSTOR) |  |  |
| E02 |  | BATERIA(S) RECARGABLE(S) INCORPORADA(S), AUTONOMIA 180 MINUTOS ó MÁS. |  |  |
| F |  | MEJORAS TECNOLOGICAS |  |  |
| F01 |  | CAPACIDAD FUTURA DEL MONITOR DE AMPLIAR MEDICION DE SPO2-COOXIMETRIA NO INVASIVA: CONTENIDO TOTAL DE OXIGENO (SpOC), HEMOGLOBINA TOTAL (SpHb), INDICE DE VARIABILIDAD PULSO (PVI), SATURACION DE CARBOXIHEMOGLOBINA (SpCO), ETC. A TRAVES DE UN SENSOR DE DEDO. |  |  |
| C07 |  | CON POSIBILIDAD DE AGREGAR A FUTURO SOFTWARE Y ACCESORIOS QUE PERMITAN MOSTRAR ECG DE REPOSO EN 12 DERIVADAS CON CABLE DE UN SOLO HILO DE ECG DE 4 Y 6 DERIVADAS |  |  |